
ОТВЕТ ЗАКАЗЧИКА НА ЗАПРОС УЧАСТНИКА №494206

СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ:
Дата и время создания запроса
03.11.2026 14:34 MCK+2
Тип запроса
Входящий запрос на разъяснение положений документации
Дата и время подачи запроса
03.11.2026 14:33 MCK+2
Номер запроса
376
Тема запроса
Запрос
Текст запроса
Добрый день, прошу указать с каким блоком требуется термостат или блоки не требуется?

ОТВЕТ ЗАКАЗЧИКА:
Добрый день, Уважаемый Участник! Предоставляем разъяснение положений документации на Ваш запрос.

1. По составу комплектации.
Требования к термостату и его вместимости установлены пунктом 15 Технического задания. Вместимость по форматам пробирок является функциональной характеристикой объекта закупки. Поставка термостата без сменных термоблоков не соответствует требованиям пункта 15 Технического задания, поскольку не обеспечивает заявленную вместимость. Закупка предусматривает поставку термостата со сменными термоблоками в составе комплектации поставки.
2. Состав термоблоков.
Комплектация должна обеспечивать возможность размещения пробирок всех форматов, указанных в пункте 15 Технического задания, с соблюдением требуемой вместимости:
	Формат пробирки
	Требуемая вместимость

	0,2 мл
	не менее 40 шт.

	0,5 мл
	не менее 24 шт.

	1,5/2 мл
	не менее 15 шт.

	5 мл
	не менее 6 шт.

	15 мл
	не менее 4 шт.

	50 мл
	не менее 2 шт.


Требуемая вместимость должна быть обеспечена комплектом сменных термоблоков, в том числе комбинированными блоками с ячейками под несколько форматов. Одновременное размещение пробирок всех форматов в одном блоке не требуется — предполагается замена блоков в процессе эксплуатации.
3. Совместимость и работоспособность.
Сменные термоблоки должны быть совместимы с поставляемой моделью термостата и обеспечивать корректную работу в заявленном диапазоне рабочих температур от 0 до +100 °C с точностью поддержания температуры ±0,5 °C. Материал термоблока должен соответствовать пункту 14 Технического задания — алюминий.
4. Допустимые решения.
Допускается поставка как набора отдельных термоблоков под каждый формат, так и комбинированных (мультиформатных) блоков — при условии, что совокупно выполняются требования пункта 15 Технического задания по вместимости для всех указанных форматов пробирок. Превышение количества гнёзд в блоке относительно указанного требования не является нарушением, если совокупно обеспечивается требуемая вместимость.

Настоящий ответ является разъяснением положений документации, не изменяет предмет закупки и существенные условия проекта договора.

